## Slide 1
Перспективы разработки и производства стандартных образцов БелГИМ
ПИО ФХиОИ, 2024

## Slide 2: Из Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»:
Стандартный образец – образец материала (вещества), достаточно однородный и стабильный в отношении его определенных свойств, значения которых установлены с показателями точности измерений, пригодными для использования его для измерений и метрологической прослеживаемости или оценки качественных свойств материала (вещества) в соответствии с предполагаемым назначением.
Утверждение типа стандартного образца – проведение работ по метрологической оценке, в ходе которых принимается решение об утверждении типа стандартного образца и о разрешении к применению стандартного образца утвержденного типа на территории Республики Беларусь.
Осуществляется в соответствии с Постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20.04.2021 № 38 «Об осуществлении метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов».

## Slide 3: Областями применения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в являются:
испытания в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца;
государственная поверка, поверка, калибровка средств измерений;
метрологическая экспертиза единичных экземпляров средств измерений и единичных экземпляров стандартных образцов, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии;
построения градуировочных характеристик средств измерений;
метрологического подтверждения пригодности методов выполнения измерений, контроля показателей точности (правильности и прецизионности) методов выполнения измерений;
приписывания значений другим стандартным образцам;
проведения межлабораторных сличений/программ проверки квалификации.

## Slide 4: В настоящий момент БелГИМ является производителем следующих стандартных образцов утвержденного типа:
СО состава газовых смесей (оксид углерода, диоксид углерода, водород, гелий, азот, кислород, аргон, метан, этан, этилен, пропан, пропилен, бутан, изобутан, изобутилен и др. углеводороды, имитаторы природного газа и сжиженных углеводородных газов; сероводород, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, аммиак, метилмеркаптан, этилмеркаптан, гексафторид серы (элегаз);
СО содержания влаги в зерне и зернопродуктах (массовая доля в ячмене и муке пшеничной);
СО белизны муки;
СО удельной активности радионуклидов (рапс, люпин (Cs-137, Sr-90, К-40), овес (Сs-137, К-40), керамзит (К-40, Ra-226, Th-232).

## Slide 5: Метрологическая прослеживаемость при производстве и сертификации СО
НЭ РБ 13-04 Национальный эталон единицы молярной доли компонентов в газовых смесях
НЭ РБ 16-08 Национальный эталон единицы молярной доли компонентов природного газа в газовых смесях
НЭ РБ 18-10 Национальный эталон единицы молярной доли атмосферных экологически опасных компонентов SO2, NO, NO2, H2S, CO2
НЭ РБ 22-13 Национальный эталон единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов сжиженных углеводородных газов
НЭ РБ 40-18 Национальный эталон единиц влаги в твердых веществах и материалах
НЭ РБ 35-18 Национальный эталон единиц белизны;
НЭ РБ 37-18 Национальный эталон единицы активности радионуклидов

## Slide 6: Текущие проекты
Разработка и производство стандартного образца
размера частиц на основе стабилизированных
коллоидных растворов полистирола в воде
СО размера частиц необходимы для метрологической оценки анализаторов размера частиц и счетчиков частиц как в жидкостях, так и в аэрозолях.
В настоящее время проводятся работы по разработке стандартных образцов в субмикронном диапазоне от 100 до 500 нм, которые представляют собой стабилизированные коллоидные растворы частиц полистирола в воде.
В перспективе стоит разработка стандартных образцов с номинальным диаметром от 1 до 40 мкм.
В рамках проводимой НИР в лаборатории БелГИМ был создан лабораторный комплекс для получения стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде и проведено освоение метода получения стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде. В состав лабораторного комплекса входят: полумикровесы EX225D, лабораторная центрифуга MPW-352, высокотемпературная цифровая магнитная мешалка с подогревом MaXtir500, вакуумный мембранный насос Chemker 411, баллон с аргоном, пробирка Шленка в качестве реактора, стеклянный газовый коллектор и другая лабораторная посуда. Комплекс обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по подготовке реактивов и посуды к синтезу, проведению эмульсионной полимеризации в присутствии инициатора, отмывке полученного материала от солей.

## Slide 7: Лабораторный комплекс для получения стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде
Установка для синтеза стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде
Центрифуга и полумикровесы

## Slide 8: Эталонный комплекс метрологического обеспечения средств измерений параметров дисперсных сред
Анализатор размера частиц SZ-100
Анализатор размера частиц LA-960
Счетчик частиц в жидкости PAMAS SBSS
Характеризация полученных стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде проводится с помощью анализатора размера частиц LA-960, основанном на принципе лазерной дифракции (статистического рассеяния света). Анализатор входит в состав эталонного комплекса метрологической оценки средств измерений параметров дисперсных сред.

## Slide 9
В процессе проведения исследований получены стабилизированные коллоидные растворы частиц полистирола в воде. В полученных образцах проведено измерение распределения частиц по размеру. Были обнаружены функциональные зависимости между размером частиц полистирола и однородностью их размера со следующими влияющими факторами: температура, концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), концентрация инициатора, концентрация мономера, а также скорость и тип перемешивания. Полученные в ходе НИР результаты позволяют судить об удовлетворительном распределении частиц по размеру и подтверждают возможности метода эмульсионной полимеризации для получения стабилизированных водных коллоидных дисперсий на основе полистирола.
Результаты

## Slide 10: Методика измерений диаметра частиц в стабилизированных коллоидных растворах методом лазерной дифракции в диапазоне измерений от 0,1 до 10,0 мкм
Разработан проект методики измерений диаметра частиц в стабилизированных коллоидных растворах методом лазерной дифракции в диапазоне измерений от 0,1 до 10,0 мкм с использованием средств измерений, входящих в эталонный комплекс метрологической оценки средств измерений параметров дисперсных сред. Данные о показателях точности измерений были получены из внутрилабораторного эксперимента, организованного и подвергнутого анализу в соответствии с СТБ ISO 5725-3. В ходе экспериментов использовались стандартные образцы размера частиц с сертифицированным значением диаметра частиц.

## Slide 11: Планируемые работы
Проведение метрологической экспертизы методики измерений и её утверждение
Проведение исследования стабильности полученных стабилизированных коллоидных растворов полистирола в воде с целью установления срока годности СО
Подготовка комплекта документов для утверждения типа СО
Ориентировочный срок завершения работ – 4 квартал 2025 года

## Slide 12: Текущие проекты
Разработка СО белизны бумаги
Необходимость создания стандартного образца бумаги продиктована тем, что измерение белизны бумаги должно выполняться прибором, в котором доля ультрафиолетовой части спектра в излучении, вызванная содержанием в образце флуоресцентных отбеливателей, должна быть скорректирована. В то время как поверка данного типа СИ проводится по мерам, изготовленным из молочного стекла и не учитывает данного влияния. Производство СО белизны бумаги, учитывающего флуоресцентную составляющую коэффициента энергетической яркости, позволит предприятиям самостоятельно осуществлять внутренний контроль, и тем самым обеспечит правильность измерения данного параметра.
На данный момент завершена научно-исследовательская часть по разработке и внедрению метода обеспечения прослеживаемости показателей белизны в образцах бумаги, содержащих флуоресцентный отбеливатель, к Национальному эталону единицы белизны, разработан метод передачи единицы белизны рабочим СО. Работы планируется завершить во 2 квартале 2025 года.

## Slide 13: Перспективы
СО состава стали
СО состава стали необходимы для ежедневной работы испытательных лабораторий, а также для метрологической оценки оптико-эмиссионных искровых, дуговых, лазерных и рентгенофлуоресцентных спектрометров. На рынке представлено довольно большое количество стандартных образцов состава сталей, однако в некоторой степени они не соответствуют ежедневным потребностям лаборатории. Дело в том, что комплекты стандартных образцов состава сталей разрабатываются и используются с целью построения на спектрометрах индивидуальных градуировочных характеристик, в связи с чем имеют в составе экстремальные значения массовых долей химических элементов и полностью не соотносятся с какой-либо конкретной маркой стали, хотя, нужно признать, есть исключения. Однако современные спектрометры для рутинного анализа, имея встроенные производителем градуировки, как правило, требуют только небольшой корректировки с помощью стандартного образца близкого по содержанию с исследуемым материалом. Зачастую лабораториям при входном контроле необходимо только подтвердить соответствие той или иной марке стали, и использование наиболее похожих по составу стандартных образцов для настройки спектрометров является вынужденным компромиссом.

## Slide 15: СО состава стали
Для решения этой проблемы предлагается разработка стандартных
образцов состава сталей, которые бы полностью соответствовали
наиболее востребованным маркам сталей и могли применяться для проведения ежедневных рутинных анализов.
Цель – обеспечить потребность в стандартных образцах востребованные направления (в проработке сейчас находится сталь типа 40Х):
углеродистая сталь типов 30, 40, 30Х, 40Х, 30ХГСА, 09Г2С;
легированная сталь типов 08Х18Н10, 12Х18Н10Т.
СО состава стали. Представляет собой диск диаметров 20-50 мм толщиной 25-35 мм.

## Slide 16: Перспективы
СО волновых чисел для инфракрасной
спектроскопии
Данный тип СО необходим для метрологической оценки спектрометров и спектрофотометров, работающих в инфракрасной области спектра.
Под инфракрасной областью (ИК-область) подразумевают электромагнитное излучение в области длин волн от 0,8 до 1000 мкм. Область от 0,8 до 2,5 мкм рассматривается как ближняя ИК-область, область от 2,5 до 25 мкм относится к средней ИК-области спектра и область от 25 до 1000 мкм относится к дальней ИК-области. Наиболее часто используется средняя ИК-область.
Инфракрасные спектры (ИК-спектры) возникают вследствие поглощения энергии электромагнитного излучения при колебаниях ядер атомов в молекулах или ионах, и представляют собой зависимость пропускания или поглощения от длины волны (λ) или частоты колебаний (ν).
Поскольку частота колебаний в ИК-спектрах имеет большие числовые значения, обычно используют не частоты (ν), а волновые числа (). Волновое число () также связано с длиной волны функциональной зависимостью.
Таким образом, область 12500–4000 см−1 относится к ближней ИК-области, область 4000–400 см−1 – к средней, а область 400–10 см−1 – к дальней ИК-области.

## Slide 17: СО волновых чисел для инфракрасной спектроскопии
Для метрологического обеспечения спектрометров в средней ИК-области спектра, как правило, используют СО волновых чисел на основе пленки полистирола толщиной 30-50 мкм.
Однако такие стандартные образцы имеют значительное ограничение: невозможность их использования с приставками нарушенного полного внутреннего отражения без нанесения повреждений поверхности пленки.
Спектрометры, в свою очередь, не во всех случаях комплектуются модулями или кюветными отделениями для работы в режиме пропускания, что вызывает сложности при проведении их метрологической оценки.
Стандартный образец волновых чисел
(НМИ, Китай)

## Slide 18: СО волновых чисел для инфракрасной спектроскопии
Позиция пика поглощения | Значение волнового числа и расширенная неопределённость (k=2) (коэффициент разрешения: ) | Значение волнового числа и расширенная неопределённость (k=2) (коэффициент разрешения: )
1 | 3082,26± 0,52 | 3082,42± 0,08
2 | 3060,21± 0,52 | 3060,08± 0,06
3 | 3026,15± 0,52 | 3025,80± 0,11
4 | 3001,84± 0,52 | 3001,40± 0,07
5 | 2849,93± 0,52 | 2849,47± 0,06
6 | 1601,31± 0,52 | 1601,15± 0,07
7 | 1583,21± 0,52 | 1582,93± 0,06
8 | 1154,55± 0,52 | 1154,63± 0,05
9 | 1069,21± 0,53 | 1069,32± 0,11
10 | 1028,43± 0,52 | 1028,22± 0,06
11 | 906,84± 0,52 | 906,51± 0,08
12 | 841,66± 0,68 | 841,72± 0,37
13 | 539,96± 0,57 | 538,98± 0,27
Позиция пика поглощения |  | 
1 | 3082,26± 0,52 | 3082,42± 0,08
2 | 3060,21± 0,52 | 3060,08± 0,06
3 | 3026,15± 0,52 | 3025,80± 0,11
4 | 3001,84± 0,52 | 3001,40± 0,07
5 | 2849,93± 0,52 | 2849,47± 0,06
6 | 1601,31± 0,52 | 1601,15± 0,07
7 | 1583,21± 0,52 | 1582,93± 0,06
8 | 1154,55± 0,52 | 1154,63± 0,05
9 | 1069,21± 0,53 | 1069,32± 0,11
10 | 1028,43± 0,52 | 1028,22± 0,06
11 | 906,84± 0,52 | 906,51± 0,08
12 | 841,66± 0,68 | 841,72± 0,37
13 | 539,96± 0,57 | 538,98± 0,27
Типичный спектр полистирола, используемый для проверки точности шкалы волновых чисел

## Slide 19: СО волновых чисел для инфракрасной спектроскопии
Цель – расширение измерительных возможностей БелГИМ.
С учетом дооснащения лаборатории в 2025 году ИК-Фурье спектрометром с диапазоном измерений от 350 до 12500 см-1 планируется разработать СО волновых чисел для среднего ИК-диапазона (пленка полистирола 30-50 мкм).
Данный стандартный образец является отправной точкой для разработки СО волновых чисел, предназначенных для метрологической оценки и контроля спектрометров, использующих методы нарушенного полного внутреннего отражения и диффузного отражения, а также СО волновых чисел для инфракрасной спектроскопии в ближней ИК-области.

## Slide 20
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !