## Slide 1
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Начальник сектора ПИО
измерений электрических величин,
Сосновская Татьяна Геннадьевна
+375 17 379 52 55
e-mail: sosnovskaya@belgim.by

## Slide 2
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Законодательная база Республики Беларусь, направленная на метрологическое обеспечение измерений показателей качества электрической энергии
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (EN 50160:2010, NEQ);
ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
ГОСТ 30804.4.30–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» (IEC 61000‒4‒30:2008, MOD);

## Slide 3
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Законодательная база Республики Беларусь, направленная на метрологическое обеспечение измерений показателей качества электрической энергии
ГОСТ 30804.4.7–2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств» (IEC 61000‒4‒7:2009, MOD);
ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 «Совместимость технических средств электромагнитная. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 15. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования» (IEC 61000-4-15:2010, IDT).

## Slide 4
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (EN 50160:2010, NEQ). Изменение №1.
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках поставки электрической энергии потребителям электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц без определения причин нарушения КЭ. Устанавливаемые настоящим стандартом нормы не распространяются на показатели КЭ в отношениях между субъектами электроэнергетики

## Slide 5
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Нормы качества электрической энергии (ГОСТ 32144-2013)
1. Продолжительные изменения характеристик напряжения
1.1 Отклонение частоты, f, Гц;
1.2 Медленные изменения напряжения:
отрицательное отклонения напряжения, U(-), %;
положительное отклонения напряжения, U(+), %.
1.3 Колебания напряжения и фликер:
кратковременная доза фликера (10 мин), Pst;
длительная доза фликера (2 ч), Plt.
1.4 Несинусоидальность напряжения:
1.4.1 Гармонические составляющие напряжения:
коэффициенты гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка, KU(n), %;
суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, KU, %.
1.4.2 Интергармонические составляющие напряжения*

## Slide 6
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Нормы качества электрической энергии
1.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах:
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, K2U, %;
коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U, %.
2 Случайные события
2.1 Прерывания напряжения (длительность прерывания, tпр, с).
2.2 Провалы напряжения (глубина провала, Uп, %, длительность провала, tп, с) и перенапряжения (коэффициент перенапряжения КперU, %, длительность перенапряжения, tпер, с).
2.3 Импульсные напряжения

## Slide 7
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
ГОСТ 30804.4.30–2013
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» (IEC 61000‒4‒30:2008, MOD)
Настоящий стандарт устанавливает методы измерений показателей качества электрической энергии (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения переменного тока частотой 50 / 60 Гц и порядок оценки результатов измерений и устанавливает для каждого измеряемого показателя КЭ три класса характеристик процесса измерения — A, S и В (далее — классы A, S, В).

## Slide 8
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Класс А
Данный класс применяют, если необходимо проведение точных измерений, например, при проверке соответствия стандартам, устанавливающим нормы КЭ, при выполнении условий договоров,
предусматривающих возможность разрешения спорных вопросов путем измерений и т. д. Любые измерения показателя КЭ, проведенные двумя различными СИ, соответствующими требованиям класса А, должны при измерении одних и тех же сигналов обеспечивать получение воспроизводимых результатов с установленной для данного показателя неопределенностью.

## Slide 9
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Класс S
Данный класс применяют при проведении обследований и оценке КЭ с использованием статистических методов, в том числе при ограниченной номенклатуре показателей. Хотя интервалы времени измерений показателей КЭ для классов S и А одинаковы, требования к характеристикам процесса измерения класса S снижены.

## Slide 10
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Класс В
Данный класс установлен для того, чтобы избежать признания СИ многих существующих типов устаревшими.
Примечание — Класс В не рекомендован для вновь разрабатываемых СИ. В следующем издании настоящего стандарта класс В может быть исключен.

## Slide 11
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Средства измерений параметров качества электрической энергии
Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2», ООО НПП «Энерготехника», Россия (РБ 03 13 5718 23);
Примечание: Plt – отсутствует в описании типа;
Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2-4.30», ООО НПП «Энерготехника», Россия (РБ 03 13 5719 23);
Приборы для измерений показателей качества электрической энергии «Ресурс‒ПКЭ», ООО НПП «Энерготехника», Россия (РБ 03 13 6542 22);
Анализаторы качества электрической энергии «Ресурс-PQA», ООО НПП «Энерготехника», Россия (11208-24);

## Slide 12
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Средства измерений параметров качества электрической энергии
Анализаторы качества электрической энергии серии G4500, PURE, фирма «Elspec Engineering Ltd.», Израиль (РБ 03 13 4078 19);
Примечание: tпр, с, Uп, %, tп, с, КперU, %, tпер, с, – отсутствуют в описании типа
Анализаторы-регистраторы показателей качества электрической энергии серии BEL-PQM, фирма "Sonel S.A.", Польша (РБ 03 13 5282 19);
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и показателей качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120, ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары, Россия (РБ 03 13 6472 20).

## Slide 13
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Эталонная база Республики Беларусь, направленная на метрологическое обеспечение измерений показателей качества электрической энергии
Национальный эталон единицы электрической мощности
НЭ РБ 14-04
Создан и исследован в период
с 1999 по 2001 годы
Сличения
COOMET 344/UA/05 (СOOMET.EM-S2)
COOMET 695/UA/16 (СOOMET.EM-К5)
8 CMC строк с 11 матрицами
Модернизирован в период с 1 кв. 2019 г. до 4 кв. 2021 г.

## Slide 14
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Дооснащение в ходе работ по модернизации
Установка электроэнергетическая эталонная
«ВЭТ-МЭ 1.0»
два цифровых мультиметра Agilent 3458A;
генератора сигналов Agilent 33521;
модуль синхронизации времени на базе GPS/ГЛОНАСС
источник фиктивной мощности «Энергоформа-3.1»;
- усилитель тока;
- усилитель напряжения и понижающий трансформатор напряжения;
делитель напряжения и комплект безреактивных шунтов;
программное обеспечение «EnergoEtalon»

## Slide 15
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Калибратор переменного тока
«Ресурс-К2М»
Дооснащение в ходе работ по модернизации
Предназначен для формирования сигналов переменного напряжения и тока сложной формы, состоящих из синусоидальных сигналов основной частоты с номинальным значением 50 Гц и спектральных составляющих, с заданными значениями параметров напряжения (в том числе показателей ка­чества электрической энергии), силы тока, углов фазового сдвига и мощности.

## Slide 16
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Национальный эталон единицы электрической мощности НЭ РБ 14-04
Наименование метрологических характеристик | Значение
диапазон воспроизведения напряжения переменного тока в диапазоне частот | от 0,001 до 1000 В от 10 Гц до 500 кГц
диапазон воспроизведения силы переменного тока в диапазоне частот | от 29 мкА до 1000 А от 10 Гц до 30 кГц
диапазон воспроизведения активной, реактивной и полной мощности в диапазоне частот | 29·10-9 до 1 000 000 Вт (вар, В·А) от 10 Гц до 30 кГц
диапазон измерения напряжения переменного тока в диапазоне частот | от 5 до 600 В от 15 до 450 Гц
диапазон воспроизведения силы переменного тока в диапазоне частот | от 1 мА до 3 000 А от 15 до 450 Гц
диапазон воспроизведения активной, реактивной и полной мощности в диапазоне частот | от 0,03 до 1 800 000 Вт (вар, В·А) от 15 до 450 Гц
неисключенная систематическая погрешность | от 5∙10-5
случайная погрешность | не более 1∙10-4
расширенная неопределенность измерения (k=2, P= 95%) | от 40∙10-6

## Slide 17
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Национальный эталон единицы электрической мощности НЭ РБ 14-04
Итоги модернизации и основные задачи на сегодняшний день
расширение диапазона измерений;
расширение номенклатуры поверяемых и калибруемых средств измерений класса точности 0,01 и более;
автоматизация процесса поверки и калибровки.

## Slide 18
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Национальный эталон единицы электрической мощности НЭ РБ 14-04
Перспективы:
исследование метрологических характеристик Национального эталона, повышение качества и точности проведения измерений;
участие в сличениях Национальных метрологических институтов других стран с целью обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений до единиц величин международной системы SI, признания результатов измерений на международном уровне;
совершенствование метрологического обеспечения в области измерения электрической мощности и энергии;
расширение функциональных возможностей с целью метрологического обеспечения в области цифровых средств измерений.

## Slide 19
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
Адрес: Старовиленский тракт 93, г. Минск, Республика Беларусь
Благодарю за внимание!